1. ЦЕЛ

Настоящата методика е предназначена за ползване от Ръководителите на сервизните отдели в организацията и дава указания за извършване на метрологична проверка на мултимери.

2. ПРИНЦИПНО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА

2.1. Проверката на СНИ се извършва на базата на сравнителния метод, като се използва проверено/ калибрирано СНИ или проверени стандартни образци – еталони, за които е издадено Свидетелство/ Протокол за съответствие.

2.2. Като еталон може да се ползва и СНИ, което не е собственост на Организацията, ако е преминало проверка/ калибриране и собственикът му предостави копие от издаденото Свидетелство/ Протокол за съответствие, което се прилага в документите за проверка.

2.3. Използваният еталон и подлежащото на сравнение СНИ (работно СНИ) се поставят при едни и същи условия, като с двете СНИ последователно се извършва измерването на един и същи образец.

2.4. За всички СНИ – еталонни и работни е валидно правилото за темпериране преди извършване на сравнителното измерване, за време не по-малко от 30 мин., при условията на ползване.

3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТАНИЕТО

3.1. Измерването в една точка се извършва 3 пъти последователно, като резултатите се записват в RD NISU  03 “Индивидуален картон на СНИ”.

3.2. Измерването се извършва в няколко точки, в зависимост от практическото приложение, както е указано в приложената таблица:

| Контролирани стойности | 5V | 10V | x | x | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск | 0.5 | 0.8 | x | x | x |

3.3. Работното СНИ съответства на изискванията, когато всички измерени с него стойности, не надхвърлят допуска, спрямо установената стойност с еталонното СНИ.

Пример:

Установена стойност с еталонното СНИ: а

Зададен допуск: в

Установена стойност с работното СНИ: с

Работното СНИ съответства, когато установената с него стойност е: а - в < с < а + в

4. ОФОРМЯНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕТРОЛОГИЧНАТА ПРОВЕРКА

4.1. Резултатите от проверката се записват в RD NISU  03 “Индивидуален картон на СНИ” по следния начин:

- Съответстващите СНИ се допускат за употреба и се отбелязва  месеца на  проведената  проверка.

- Несъответстващите СНИ се изваждат от употреба – предават се за ремонт или се бракуват.

5. МЕЖДУПРОВЕРОЧЕН  ИНТЕРВАЛ

Периодичността на проверките е 1 път на 1 година.

Методиката за провеждане на ведомствена проверка на мултимер е неразделна част от НИСУ.